## 1.Utilisations
Définition des utilisations prévues du dispositif
Dispositif : | Tensiomètre connecté TC2000
ID | Finalité | Environnement | Patient | Utilisateur
U1 | contrôle tension | domicile | sans antécédent | patient, entourage
U1A | contrôle tension | domicile | avec antécédent | patient, entourage
U2 | contrôle tension | cabinet | sans antécédent | médecin
U3 | contrôle et suivi tension | domicile | avec antécédent | patient, entourage
U1
DM
U2
B1
B2
B3
R1
R2
R3
R4
R5

## 2.Bénéfices
Analyse des bénéfices
[9 empty] | NBg : | 4.2649 | Très élevé
ID | Phénomène favorable | Utilisation prévue | Incidence positive | P1 | P2 | P3 | P | NI |  | NB |  | Clé ? | I | B
B1 | … | U1 | … | 90% | 100% | 100% | 90% | 4 | Nécessaire | 3.9542 | Très élevé | oui | 10000 | 9000
B2 | … | U1, U2 | … | 99.99% | 95% | 99% | 94.04% | 4 | Nécessaire | 3.9733 | Très élevé | oui | 10000 | 9404.0595
|  |  |  | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1e-10% | 0 | Minime | -12 | < | non | 1 | 1e-12
P=P1xP2xP3
I=10^NI
B=PxI
NB=log(B)
Bg=∑B
NBg=log(Bg)
Phénomène favorable
Utilisation prévue
Incidence positive
P1
P2
P3
I
P
Bénéfice :

## 3.Risques
Analyse des risques initiale
pour copier/coller dans l'onglet "maitrise"
ID | Danger | Utilisation | Situation dangereuse | Dommage | NP1 | NP2 | NP3 | NP |  | NG |  | NR |  | Maitrise ? | P1 | P2 | P3 | P | G | R
R1 | … | U1 | … | … | 5 | 4 | 4 | 3 | Fréquent | 3.4 | Grave | 1.4 | Faible |  | 100% | 10% | 10% | 1% | 2511.8864 | 25.1189
R2 | … | U1, U2 | … | … | 3 | 4 | 5 | 2 | Peu fréquent | 5 | Mort | 2 | Moyen |  | 1% | 10% | 100% | 0.1% | 100000 | 100
[5 empty] | -1 | -1 | -1 | -13 | < | -1 | Seuil | -19 | < |  | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 1e-16% | 0.1 | 1e-19
G=10^NG
P=1/(10^(5-NP))
R=PxG
NR=log(R)
Danger
Situation dangereuse
Dommage
P1
P2
P3
G
P
Risque :

## 4.Maitrise
Maitrise des risques
utiliser l'apostrophe (') pour identifier chaque mesure de réduction | [6 empty] | NRg initial : | 2.0973 | Moyen
[7 empty] | NRg résiduel : | -0.30016 | Très faible
[7 empty] | Δ = | 2.3975 | (1 : 250)
|  | Risque initial | [5 empty] | Maitrise |  | Risque résiduel
ID | Utilisation | P1 | P2 | P3 | P | NG | NR | Option | Description | P1 | P2 | P3 | P | NG | NR |  | Clé ? | Ginit | Rinit | Rinit non ' | Gres | Rres | Rres ' final
R1 | U1 | 100% | 10% | 10% | 1% | 3.4 | 1.4 | Conception | … | 0.01% | 10% | 10% | 0.0001% | 3 | -3 | < | non | 2511.8864 | 25.1189 | 25.1189 | 1000 | 0.001 | 0.001
R2 | U1,U2 | 1% | 10% | 100% | 0.1% | 5 | 2 | Protection | … | 1% | 10% | 10% | 0.01% | 5 | 1 | Faible | oui | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 10
R2' |  | 1% | 10% | 10% | 0.01% | 5 | 1 | Information | … | 1% | 0.5% | 10% | 0.0005% | 5 | -0.30103 | Très faible | oui | 100000 | 10 |  | 100000 | 0.5 | 0.5
|  | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 1e-16% | 0 | -18 |  |  | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 1e-16% | 0 | -18 | < | non | 1 | 1e-18 | 1e-18 | 1 | 1e-18 | 1e-18
conception ?
Maitrise
protection ?
Maitrise
information ?
Maitrise
R résiduel
R initial
non
non
non
oui
oui
oui
Rg=∑R
NRg=log(Rg)
R clé si Rg-R < seuil

## 5.BR
Acceptabilité
pour le grahique
Bénéfice/Risque global |  |  |  |  | Profils | [7 empty] | Bg | 28.48% | 100000 |  | 4.4545 | 5
[14 empty] | 100% | 28479.4726 |  | 5 | 4.4545
NBg | NRg | NBRg |  | Accepté ? | que B | 95.03% | [10 empty] | 4.7273 | 4.7273
4.4545 | 1.4124 | 3.0421 |  | oui | rien | 3.96% | [6 empty] | BR | 53.37% | 53366.1621
Très élevé | Faible | Élevé |  |  | B/R | 0.9695% | [7 empty] | 1.608% | 1607.7603
|  | (1 : 1102) |  |  | que R | 0.0404% | [6 empty] | Rg | 0.02585% | 100000 |  | 1.4124 | 5
[14 empty] | 100% | 25.8489 |  | 5 | 1.4124
[17 empty] | 3.2062 | 3.2062
[12 empty] | Bg |  |  | Rg |  |  | nonRg |  | nonBg
Bénéfices |  |  |  |  | Risques | [6 empty] | 28479.4726 |  |  | 25.8489 |  | produit(P) | 98.99% |  | 4%
ID | P | NI | UB | NB | ID | P | NG | NR | NBR |  | Accepté ? | B | G | NR | R | I | BR | 1-PR | PàUB | 1-PB
B1 | 90% | 4.5 | 1 | 4.4542 | R1 | 1% | 3.2 | 1.2 | 3.2542 | Élevé |  | 28460.4989 | 1584.8932 | Faible | 15.8489 | 31622.7766 | 1796.9332 | 99% | 90% | 10%
B2 | 60% | 2.5 | 10 | 1.2782 | R2 | 0.01% | 5 | 1 | 0.27815 | Equivalent |  | 18.9737 | 100000 | Faible | 10 | 316.2278 | 2847.9473 | 99.99% | 6% | 40%
U/B=1
B
R
U/B=5
B
R
R
R
R
R
U/B :

## C.VLD.SFT
ID test | Feuille | Variable | Nom | Exigence/Formule | Revue du code | Test | Statut | Auteur | Date
1 | Bénéfices | P | Probabilité | P=P1xP2xP3 | produit(P1:P3) | 100% x 50% x 10% = 5% | OK | GPR | 2019-08-29
2 | Bénéfices | NI | Niveau d'Importance d'un bénéfice | Indication du niveau d'importance selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1 | SI(NI<-1;"<";INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NI;0))) | vérification aux limites (5; 4;9; 0; -1) | OK | GPR | 2019-08-29
3 | Bénéfices | I | Importance d'un bénéfice | I=10^NI | 10^NI | I = 10^2,2 = 158 | OK | GPR | 2019-08-29
4 | Bénéfices | B | Bénéfice (valeur) | B=PxI | PxI | B=5%x158=7,9 | OK | GPR | 2019-08-29
5 | Bénéfices | NB | Niveau de bénéfice | NB=log(B) | log(B) | NB=log(7,9)=0,9 | OK | GPR | 2019-08-29
6 | Bénéfices | NB | Niveau de bénéfice | Indication du niveau de bénéfice selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1 | SI(NI<-1;"<";INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NB;0))) | vérification aux limites (5; 4;9; 0; -1) | OK | GPR | 2019-08-29
7 | Bénéfices | NBg | Bénéfice globale | NBg=log(∑B), calcul sur les B filtrés | LOG(SOUS.TOTAL(109;colonne B)) | Essais : calcul OK, prise en compte du filtre OK | OK | GPR | 2019-09-02
8 | Bénéfices | NBg | Niveau de bénéfice globale | Indication du niveau de bénéfice selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1, > si supérieur à 5 | SI(NBg>5;">";SI(NBg<-1;"<""";INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NBg;0)))) | code ok | OK | GPR | 2019-08-29
9 | Bénéfices | Clé ? | Bénéfice Clé | Bénéfice clé si NBg - NB <= seuil | SI((NBg-NB)>Seuil;"non";"oui") | test à valeurs >, = et > au seuil : OK | OK | GPR | 2019-09-02
10 | Risques | NP | Niveau de probabilité | NP=5-∑(5-NPi) | 5-(5-NP1)-(5-N2)-(5-NP3) | 5;4;3 => 2 | OK | GPR | 2019-08-29
11 | Risques | P | Probabilité | P=1/10^(5-NP) | 1/10^(5-NP) | vérif par décrément de 1 de 5 à -1 | OK | GPR | 2019-08-29
12 | Risques | NP | Niveau de probabilité | Indication du niveau de probabilité selon l'onglet "Niveaux"; affiche '<' si inférieur à -1 | SI(NP<-1; "<"; INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NP;0))) | test : 5; 3; 1; -1; -2; -4 | OK | GPR | 2019-08-29
13 | Risques | NG | Niveau de gravité | NI [-1, 5]; pas = 0,1 | Liste de choix ok | valeur hors limite rejetée | OK | GPR | 2019-08-29
14 | Risques | NG | Niveau de gravité | Indication du niveau de gravité selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1 | SI(NG<-1;"<";INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NG;0))) | test : 5; 3; 1; -1; -2; -4 | OK | GPR | 2019-08-30
15 | Risques | G | Gravité | G=10^NG | 10^NG | vérif par décrément de 1 de 5 à -1 | OK | GPR | 2019-08-30
16 | Risques | R | Risque (valeur) | R=PxG | PxG | R=1% x 10 = 0,1 | OK | GPR | 2019-08-30
17 | Risques | NR | Niveau de risque | NR=log(R) | log(R) | NR=log(0,1)=-1 | OK | GPR | 2019-08-30
18 | Risques | NR | Niveau de risque | Indication du niveau de risque selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1 | SI(NR<-1;"<";INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NR;0))) | vérification aux limites (5; 4;9; 0; -1) | OK | GPR | 2019-08-29
19 | Risques | maitrise ? | décision de maitriser le risque | liste "oui", "non" | liste "oui", "non" | oui, non, rien, autre impossible | OK | GPR | 2019-08-29
20 | Maitrise | P initial | Probabilité | P=P1xP2xP3 | produit(P1:P3) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
21 | Maitrise | NR initial | Niveau de risque | NR=log(R) | log(R) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
22 | Maitrise | P initiale | Probabilité | P=P1xP2xP3 | produit(P1:P3) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
23 | Maitrise | G initiale | Gravité | G=10^NG | 10^NG | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
24 | Maitrise | P résiduelle | Probabilité | P=P1xP2xP3 | produit(P1:P3) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
25 | Maitrise | R résiduelle | Risque (valeur) | R=PxG | PxG | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
26 | Maitrise | G résiduelle | Gravité | G=10^NG | 10^NG | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
27 | Maitrise | NR | Niveau de risque | NR=log(R) | log(R) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
28 | Maitrise | NR | Niveau de risque | Indication du niveau de risque selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1 | SI(NR<-1;"<";INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NR;0))) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
29 | Maitrise | Clé ? | Risque Clé | Risque clé si NRg - NR <= seuil | SI((NRg-NR)>Seuil;"non";"oui") | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
30 |  | NRg initial | Niveau de risque global initial | NRg init = LOG(somme R non filtrés) | LOG(SOUS.TOTAL(109;R initiaux)) | revue code et test du filtre | OK | GPR | 2019-09-03
31 |  | NRg résiduel | Niveau de risque global résiduel | NRg res = LOG(somme R non filtrés) | LOG(SOUS.TOTAL(109;R résiduels)) | revue code et test du filtre | OK | GPR | 2019-09-03
32 |  | Δ | Ecart NRg init et NRG res | Δ = NRg init - NRg res | NRg init - NRg res | revue code | OK | GPR | 2019-09-03
33 | BR | NB | Niveau de bénéfice | NB=log(B) | log(B) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
34 | BR | NR | Niveau de risque | NR=log(PxG) | log(PxG) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
35 | BR | NBR | Niveau de bénéfice/risque | NBR = NB - NR | NB - NR | revue code | OK | GPR | 2019-09-03
36 | BR | NBR | Niveau de bénéfice/risque | Indication du niveau de BR selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1, > si supérieur à 5 | SI(NBR>5;">";SI(NBR<-1;"<""";INDEX(niveaux;6-ARRONDI(NBR;0)))) | revue code | OK | GPR | 2019-09-03
37 | BR | BR | Rapport bénéfice/risque | BR = Bg/R | Bg/R | revue code | OK | GPR | 2019-09-03
38 | BR | P à UB | Probabilité tenant compte du nombre d'utilisation pour avoir le bénéfice | P à UB = P/UB | P/UB | revue code | OK | GPR | 2019-09-03
39 | BR | B | Bénéfice | B = P à UB x I | P à UB x I | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
40 | BR | G | Gravité | G=10^NG | 10^NG | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
41 |  | R | Risque | R = P x G | P x G | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
42 | BR | NR | Niveau de risque | Indication du niveau de risque selon l'onglet "Niveaux"; < si inférieur à -1 | SI(NR<-1;"<";INDEX(niveaux;6-ARRONDI.INF(NR;0))) | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
43 | BR | I | Importance d'un bénéfice | I=10^NI | 10^NI | voir tests ci-dessus | OK | GPR | 2019-09-03
44 | BR | 1-PR | probabilité de non occurrence du risque | 1-PR | 1-PR | revue code | OK | GPR | 2019-09-03
45 | BR | 1-PB | probabilité de non-occurrence du bénéfice | 1-PB | 1-PB | revue code | OK | GPR | 2019-09-03
46 | BR | nonRg | probabilité de n'avoir aucun risque | nonRg = produit(1-PR) | produit(1-PR) | revue code | OK | GPR | 2019-09-04
47 | BR | nonBg | probabilité de n'avoir aucun bénéfice | nonBg = produit(1-PB) | produit(1-PR) | revue code | OK | GPR | 2019-09-04
48 | BR | que B | uniquement des bénéfices | P(que B) = (1-nonBg) x nonRg | (1-nonBg)*nonRg | essais pour valeurs de PBg et PRg : 100, 0 ¦ 90, 0 ¦ 90,1 | OK | GPR | 2019-09-04
49 | BR | rien | rien | P(rien)=nonBg x nonRg | nonBg x nonRg | essais pour valeurs de PBg et PRg : 100, 0 ¦ 90, 0 ¦ 90,1 | OK | GPR | 2019-09-04
50 | BR | B/R | bénéfices et risques | P(B/R) = 1 - P(que B) - P(que R) - P(BR) | 1 - P(que B) - P(que R) - P(BR) | essais pour valeurs de PBg et PRg : 100, 0 ¦ 90, 0 ¦ 90,1 | OK | GPR | 2019-09-04
51 | BR | que R | uniquement des risques | P(que R) = nonBg x (1 - nonRg) | nonBg x (1 - nonRg) | essais pour valeurs de PBg et PRg : 100, 0 ¦ 90, 0 ¦ 90,1 | OK | GPR | 2019-09-04

## A.Reglages
Conventions
Cellule à remplir
Cellule gérée automatiquement
Certaines cellules sont colorées en fonction de leur valeur
Colonne de calcul ou utilisée pour les graphiques
Réglage
| Explication | Valeur | Feuille
| pour detecter les B et R clés : ecart max entre le niveau (de B ou R) et le niveau global | 1.5 | Bénéfice, Maitrise
RDM
acceptabilité
ISO 14971

## B.Critères
Critères
Niveaux | [8 empty] | Matrices | [17 empty] | I/G | douleur | handicap | durée | état | vécu | médication induite | prise en charge
| Niveau de probabilité | [25 empty] | 5 |  |  |  | mort
| NP | niveau | Condition d’utilisation | Degré d’innovation | Détectabilité | Réaction du patient | P | P | [18 empty] | 4.9 |  |  |  | mort cérébrale
| 5 | Systématique | Systématique | Non innovant | Indétectable | Systématique | 1:1 | 100% | [18 empty] | 4.8 |  | paralysie totale |  | catastrophique
| 4 | Très fréquent | Possible à chaque utilisation |  |  | Moyenne | 1:10 | 10% | [18 empty] | 4.7 |  |  |  | grabataire
| 3 | Fréquent | Possible en conditions normales | Incrémentale faible | Rare | Rare | 1:100 | 1% | [18 empty] | 4.6 |  |  |  | conserve qq fct |  |  | 1 an hospi
| 2 | Peu fréquent | Possible en conditions anormales | Incrémentale forte | Aisée |  | 1:1'000 | 0.1% | [18 empty] | 4.5 |  |  |  | vie en danger, invalidité permanente |  |  | multi interventions
| 1 | Rare | Possibles en conditions exceptionnelles | Rupture technologique | Certaine |  | 1:10'000 | 0.01% | [18 empty] | 4.4 |  | majeur |  | très critique |  |  | rééducation prolongée
| 0 | Très rare | Impossible dans aucune situation |  |  |  | 1:100'000 | 0.001% | [18 empty] | 4.3 |  |  |  | difficilement récupérable |  |  | 6 mois hospi
| -1 | Exceptionnel |  |  |  |  | 1:1'000'000 | 0.0001% | [18 empty] | 4.2 | 10 : maximale | sévère |  |  | supervision permanente |  | 2 mois hospi
[27 empty] | 4.1 | [6 empty] | 6 mois rééduc
| Niveau de gravité d'un dommage d'un risque | [25 empty] | 4 |  | perte >=90% | permanent | critique | important | vitale | plusieurs interventions
| NG | niveau | [24 empty] | 3.9 | 9 : très très forte | [5 empty] | 1 an traitement
| 5 | Mort | [24 empty] | 3.8 |  |  |  | grave | perte autonomie |  | 2 mois immobilisation
| 4 | Critique | [24 empty] | 3.7 | [6 empty] | 5j hospi
| 3 | Grave | [24 empty] | 3.6 | 8 | appareillage necssaire |  |  |  |  | 6 semaines immo
| 2 | Modéré | [24 empty] | 3.5 |  |  |  | altération sévère d'un organe ou d'une fonction |  |  | 6 mois traitement
| 1 | Faible/Gène | [24 empty] | 3.4 |  |  |  |  | entrave le Q |  | 3 semaines immo
| 0 | Très faible/Minime | [24 empty] | 3.3 | 7 : très forte | restrictions |  |  |  | auto prise en charge | 5-10 séance rééduc
| -1 | Seuil | [24 empty] | 3.2 | [6 empty] | qq semaine traitement
[9 empty] | Niveau de risque | [8 empty] | Niveau de risque | [8 empty] | 3.1 | [6 empty] | immobilisation courte
[9 empty] | NP | [6 empty] | NR |  | NP | [6 empty] | NR |  | 3 | 6 | perte >= 50% |  |  | symptômes sévères | injection | hospitalisation / petit geste / invasif
Niveau de risque | [8 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Exceptionnel | Très rare | Rare | Peu fréquent | Fréquent | Très fréquent | Systématique |  |  | 2.9 |  | modéré
| NR | niveau | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | NG | Minime | Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Maximal | Mort | NG | 2.8
| 5 | Maximal | [6 empty] | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | < | Minime | Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Critique |  | 2.7 | 5 : forte |  | transitoire
| 4 | Très élevé | [6 empty] | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | < | < | Minime | Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Grave |  | 2.6 |  |  |  | altération modérée d'un organe ou d'une fonction |  |  | soin nécessaire
| 3 | Élevé | [6 empty] | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | < | < | < | Minime | Très faible | Faible | Moyen | Modéré |  | 2.5 |  | appareillage de confort |  |  | impact minime
| 2 | Moyen | [6 empty] | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 |  | < | < | < | < | Minime | Très faible | Faible | Faible/Gène |  | 2.4 | 4 : un peu forte |  |  | lésions mineures |  |  | prise en charge nécessaire
| 1 | Faible | [6 empty] | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 |  | < | < | < | < | < | Minime | Très faible | Très faible/Minime |  | 2.3 |  |  |  | signes d'atteintes
| 0 | Très faible | [6 empty] | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |  | < | < | < | < | < | < | Minime | Seuil |  | 2.2 | [5 empty] | orale : antibio, antiviraux | prise en charge de la cause possible
| -1 | Minime | [24 empty] | 2.1 | 3 : modérée | [5 empty] | surveillance
[9 empty] | NP -1 -1: Niveau de bénéfice |  | Niveau de bénéfice | [8 empty] | 2 |  | perte >=10% | temporaire |  | symptômes modérés
| Niveau d'Importance de l'incidence positive d'un bénéfice | [16 empty] | NP | [6 empty] | NR |  | 1.9 | bar: NP -1 -1; NP 5 5
| NI | niveau | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | Exceptionnel | Très rare | Rare | Peu fréquent | Fréquent | Très fréquent | Systématique |  |  | 1.8 | 2 : légère
| 5 | Vital | [6 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | NI | Négligeable | Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Maximal | Vital | NG | 1.7
| 4 | Nécessaire | [6 empty] | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  | < | Négligeable | Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Nécessaire |  | 1.6
| 3 | Souhaitable | [6 empty] | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | < | < | Négligeable | Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Souhaitable |  | 1.5 | 1 : très légère |  |  |  | symptômes très légers |  | prise en charge symptômes possible
| 2 | Modéré | [6 empty] | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | < | < | < | Négligeable | Très faible | Faible | Moyen | Modéré |  | 1.4
| 1 | Dispensable | [6 empty] | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 |  | < | < | < | < | Négligeable | Très faible | Faible | Dispensable |  | 1.3
| 0 | Minime | [6 empty] | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 |  | < | < | < | < | < | Négligeable | Très faible | Minime |  | 1.2 | très très légère
| -1 | Seuil | [6 empty] | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |  | < | < | < | < | < | < | Négligeable | Seuil |  | 1.1
[27 empty] | 1 |  |  |  | normal | Début symptômes |  | simple observation clinique
Niveau de bénéfice | [26 empty] | 0.9 | 0 : pas de douleur
| NB | niveau | [24 empty] | 0.8
| 5 | Maximal | [24 empty] | 0.7 |  |  |  |  | gène
| 4 | Très élevé | [24 empty] | 0.6
| 3 | Élevé | [24 empty] | 0.5 |  |  |  |  | inconfort
| 2 | Moyen | [24 empty] | 0.4
| 1 | Faible | [24 empty] | 0.3
| 0 | Très faible | [24 empty] | 0.2 |  |  |  |  | désagrément
| -1 | Négligeable | [24 empty] | 0.1
0
-0.1
Niveau de bénéfice/risque | [8 empty] | NP -1 -1: Niveau de bénéfice/risque | [10 empty] | -0.2
| NBR | niveau | [6 empty] | NP -1 -1: NBR; NP 1 1: NB |  | NB | [6 empty] | NBR |  | -0.3
| 5 | Extraordinaire | [8 empty] | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Négligeable | Très faible | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Maximal |  |  | -0.4
| 4 | Très élevé | [6 empty] | NR | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Equivalent | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Extraordinaire | > | Minime | NR | -0.5
| 3 | Élevé | [7 empty] | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Défaborable | Equivalent | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Extraordinaire | Très faible |  | -0.6
| 2 | Moyen | [7 empty] | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | < | Défaborable | Equivalent | Faible | Moyen | Élevé | Très élevé | Faible |  | -0.7
| 1 | Faible | [7 empty] | 2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | < | < | Défaborable | Equivalent | Faible | Moyen | Élevé | Moyen |  | -0.8
| 0 | Equivalent | [7 empty] | 3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | < | < | < | Défaborable | Equivalent | Faible | Moyen | Élevé |  | -0.9
| -1 | Défaborable | [7 empty] | 4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | < | < | < | < | Défaborable | Equivalent | Faible | Très élevé |  | -1
[10 empty] | 5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | < | < | < | < | < | Défaborable | Equivalent | Maximal